EEG-ADS1299

通信协议

目录

1 协议格式	3

1.1 帧结构	3

2 协议说明	4

2.1 命令码一览表	4

2.2 命令码详细说明	4

2.2.1 获取软件版本	4

2.2.2 获取硬件版本	5

2.2.3 更新连接状态	5

2.2.4 开始/停止采集	6

2.2.5 采样参数	6

2.2.6 采样数据	7

协议格式

帧结构

|  | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头(Header) | Byte0 | 用于帧开始标识 请求帧（主机->设备）：帧头为0xA5 响应帧（设备->主机）：帧头为0xAA |
| 长度(Length) | Byte1:2 | 2字节无符号整数，小端模式 表示整帧的总字节数（包含帧头、长度、地址、命令、帧头校验、数据、数据校验、帧尾） 最小帧长度：6字节（无数据的情况） 最大数据长度：65535 - 6 = 65529字节 |
| 地址 (Address) | Byte3 | 请求帧（主机->设备）：地址字段 = 目标设备地址（即设备地址） 响应帧（设备->主机）：地址字段 = 设备自己的地址（即源地址） 地址: 0x00: 广播地址（所有设备） 0x01-0xFE: 设备地址（1-254） 0xFF: 主机地址（PC/上位机） |
| 命令(Command) | Byte4 | 位定义： 位[7]: 读/写标志位 0 = 读操作 (Read) 1 = 写操作 (Write) 位[6:0]: 命令码（0x00-0x7F） 0x00-0x7F: 自定义命令 |
| 帧头校验 (Header Check) | Byte5 | 1个字节，异或校验 校验范围：长度+地址+命令 三个字段 |
| 数据(Data) | Byte6:5+N | 变长数据，0-65529字节 数据格式由具体命令决定 |
| 数据校验 (Data Check) | Byte6+N | 1个字节，异或校验 校验范围：数据字段 所有字节 |
| 帧尾 (Tail) | Byte6+N+1 | 用于帧结束标识 请求帧（主机->设备）：帧头为0x5A 响应帧（设备->主机）：帧头为0x55 |

协议说明

（默认波特率为230400，采样率建议为500，放大倍数12）

命令码一览表

| 命令码 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | R | 获取固件版本 |
| 0x01 | R | 获取硬件版本 |
| 0x02 | W | 设备立即重启 |
| 0x03 | R/W | 上位机连接时，需定时更新连接状态 |
| 0x04 | R/W | 开始/停止采集 |
| 0x05 | R/W | 设置或获取ADS1299采样参数 |
| 0x06 | R/W | 返回ADS1299采样数据包 |

命令码详细说明

获取软件版本

【请求帧】

|  | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | Byte0 | 0xA5 |
| 长度 | Byte1:2 | 8+0=0x08 [0x08 0x00] |
| 地址 | Byte3 | 0x00 |
| 命令 | Byte4 | 0x00¦0x00 = 0x00 |
| 帧头校验 | Byte5 | 0x08 |
| 数据 | / | / |
| 数据校验 | Byte6 | / |
| 帧尾 | Byte7 | 0x5A |

【响应帧】

|  | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | Byte0 | 响应帧（设备->主机）：帧头为0xAA |
| 长度 | Byte1:2 | [0x08+n 0x00] |
| 地址 | Byte3 | 0x00 |
| 命令 | Byte4 | 0x00 |
| 帧头校验 | Byte5 | 0x89 |
| 数据 | Byte6:6+n-1 | n个字节的字符串 如：V1.0.0 20260103 |
| 数据校验 | Byte6+n | / |
| 帧尾 | Byte6+n+1 | 响应帧（设备->主机）：帧头为0x55 |

获取硬件版本

【请求帧】

|  | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | Byte0 | 0xA5 |
| 长度 | Byte1:2 | 8+0=0x08 [0x08 0x00] |
| 地址 | Byte3 | 0x00 |
| 命令 | Byte4 | 0x00¦0x01 = 0x01 |
| 帧头校验 | Byte5 | 0x09 |
| 数据 | / | / |
| 数据校验 | Byte6 | / |
| 帧尾 | Byte7 | 0x5A |

【响应帧】

|  | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | Byte0 | 0xAA |
| 长度 | Byte1:2 | [0x08+n 0x00] |
| 地址 | Byte3 | 0x00 |
| 命令 | Byte4 | 0x01 |
| 帧头校验 | Byte5 | 0x89 |
| 数据 | Byte6:6+n-1 | n个字节的字符串 如：V1.0.0 20260103 |
| 数据校验 | Byte6+n | / |
| 帧尾 | Byte6+n+1 | 0x55 |

更新连接状态

【请求帧】& 【响应帧】

|  | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | Byte0 | 请求帧（主机->设备）：帧头为0xA5 响应帧（设备->主机）：帧头为0xAA |
| 长度 | Byte1:2 | 8+1 = 0x0009 [0x09 0x00] |
| 地址 | Byte3 | 0x00 |
| 命令 | Byte4 | 0x80¦0x03 = 0x83 |
| 帧头校验 | Byte5 | 0x0A |
| 数据 | Byte6 | 0x00: 断开连接 (关闭串口时发送) 0x01: 已连接 (打开串口时发送) 0x02：保持连接（定时1秒发送一次） |
| 数据校验 | Byte7 | / |
| 帧尾 | Byte8 | 请求帧（主机->设备）：帧头为0x5A 响应帧（设备->主机）：帧头为0x55 |

开始/停止采集

【请求帧】& 【响应帧】

|  | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | Byte0 | 请求帧（主机->设备）：帧头为0xA5 响应帧（设备->主机）：帧头为0xAA |
| 长度 | Byte1:2 | 8+1 = 0x09 |
| 地址 | Byte3 | 0x00 |
| 命令 | Byte4 | 0x80¦0x04 = 0x84 |
| 帧头校验 | Byte5 | 0xAD |
| 数据 | Byte6 | 0x00: 停止采集 0x01: 开始采集 |
| 数据校验 | Byte7 | / |
| 帧尾 | Byte8 | 请求帧（主机->设备）：帧头为0x5A 响应帧（设备->主机）：帧头为0x55 |

采样参数

【请求帧】& 【响应帧】

|  | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | Byte0 | 请求帧（主机->设备）：帧头为0xA5 响应帧（设备->主机）：帧头为0xAA |
| 长度 | Byte1:2 | 14 = 0x0E |
| 地址 | Byte3 | 0x00 |
| 命令 | Byte4 | 0x80¦0x05 = 0x85 |
| 帧头校验 | Byte5 | 0x |
| 数据 | Byte6:7 | 采样率 数据类型: uint16 支持数值：250、500、1000、2000 |
|  | Byte8 | 放大倍数 数据类:Byte 支持数值：1、2、4、6、8、12、24 |
|  | Byte9 | 通道使能 数据类型：Byte bit7:0 对应 CH8:1，即使用位来表示通道使能，高位对应高通道 |
|  | Byte10 | 通道输入开关 0x00: 从电极接口输入，采集肌电、脑电信号 0x01: 内部短路，采集噪声信号 0x02: 采集内部测试信号 |
|  | Byte11 | 单端/差分模式 0x00: 单端模式 0x01: 差分模式 |
| 数据校验 | Byte12 | / |
| 帧尾 | Byte13 | 请求帧（主机->设备）：帧头为0x5A 响应帧（设备->主机）：帧头为0x55 |

采样数据

【响应帧】

|  | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | Byte0 | 响应帧（设备->主机）：帧头为0xAA |
| 长度 | Byte1:2 | 0x08+(ch*n*4) |
| 地址 | Byte3 | 0x00 |
| 命令 | Byte4 | 0x80¦0x06 = 0x86 |
| 帧头校验 | Byte5 | 0x |
| 数据 | Byte6:5+(ch*n*4) | 1、ch表示8通道采样数据,即ch=8 2、n表示每个通道都有n个采样点 3、4表示一个采样点用4个字节float类型，单位为uV |
| 数据校验 | Byte6+(ch*n*4) | / |
| 帧尾 | Byte7+(ch*n*4) | 响应帧（设备->主机）：帧头为0x55 |